## Sheet1
拉萨海关保健中心2026年仪器设备采购清单
序号 | 采购项目 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 尿液分析仪 | 套 | 1 | 1.★核心自动化功能；自动进样、自动染色（或免染色）、自动清洗； 2.★核心检测能力：干化学+有形成分检测； 3.★检测速度：≥60样本/小时； 4.适配环境：宽温宽压设计，适配供电波动； 5.可选语言：中文、英文； 6.配备软件分析终端及系统； 7.提供与仪器同品牌、原厂配套经CFDA注册的质控品和校准品。
2 | 医用冷藏冷冻箱 | 套 | 1 | 1.★控温范围：冷藏室2℃～8℃，控温精度≤±0.5℃，冷冻室-10℃～-20℃； 2.★制冷系统：双压缩机、双独立制冷回路，单温区故障不影响另一温区正常运行； 3.总容积：260~370L； 4.显示与记录：双温区独立温度显示，具备温度自动记录、数据储存、USB数据导出功能； 5.报警功能：标配高温、低温、开门超时、断电、传感器故障声光报警； 6.箱体结构：医用密封门，防凝露、防串温，内胆耐腐蚀、易清洁，带安全门锁。